E+H涡轮流量计在测量泵流量中的应用
基本简介
E+H涡街流量计[1]主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃～+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
E+H涡轮流量计在测量泵流量中的应用分类
LUCB系列插入式涡街流量计、LUCB系列涡街流量计
E+H涡轮流量计在测量泵流量中的应用参数及要求
测量介质： 气体、液体、蒸气
连接方式：法兰卡装式、法兰式、插入式
口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,10
法兰连接式口径选择 100,150,200
流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104～4×106；气体5～50m/s; 液体0.5～7m/s
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2； 蒸气流量范围见表3
测量精度 1.0级 1.5级
被测介质温度:常温–25℃～100℃，高温–25℃～150℃ -25℃～250℃
输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8～10V 低电平0.7～1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m
脉冲电流远传信号 4～20 mA,传输距离为1000m
仪表使用环境 温度:-25℃～+55℃ 湿度:5～90% RH50℃
材质 不锈钢, 铝合金
电源 DC24V或锂电池3.6V
防爆等级 本安型iaIIbT3-T6，防护等级 IP65
E+H涡轮流量计在测量泵流量中的应用原理
在流体中设置三角柱型旋涡发生体，则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡，这种旋涡称为卡门旋涡，如右图所示，旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
涡街流量计是根据卡门（Karman）涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的，流体在管道中经过涡街流量变送器时，在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡，旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关，可用下式表示：
f=Stv/d
式中:f为旋涡的释放频率，Hz；v为流过旋涡发生体的流体平均速度，m/s；d为旋涡发生体特征宽度，m；St为斯特罗哈数，无量纲，它的数值范围为0.14－0.27。
St是雷诺数的函数，St=f（l/Re）。
当雷诺数Re在102~105范围内，St值约为0.2，因此，在测量中，要尽量满足流体的雷诺数在102~105，旋涡频率f=0.2v/d。
由此可知，通过测量旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度v，再由式q=vA可以求出流量q，其中A为流体流过旋涡发生体的截面积。
2 主要功能
1、表体中同时集成温压补偿补偿功能，可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。
2、全智能化、数字化电路设计，可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
3、全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
4、电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
5、全新点阵汉字液晶显示，使用操作更方便。
泵流量的测试方法，可分为容积法、质量法、节流装置或流量十法以及真空容器法等四大类。综合考虑测标精度要求和价格因素，测试系统采用涡轮流量变送器进行泵的流量测量。
涡轮流量计的优点是结构简单、操作方便可靠、价格适中且测星精度可以达到0.5级以内。
考虑到被测往复泵的流量范围差别很大(2-600L/min)，一台流置计无法覆盖整个测量范围，系统在测量管路上并联布置了内径分别为6mm、1smm和50mn三台精度为1级的涡轮流量变送器。对应的济量测量范围分别是2-10L/min、10-1OOL/min和100-600L/min。变送器的输出信号为标准4-20mA电流信号。4-20mA信号电流通过一个25的精密电阻，转变为15V的电压信号后送人计算机数据采集卡。
泵出口压力的测量，采用3台精度为2级的压力变送岩，对应的压力测量范围分别是O-35MPa、O-2OMPa，以满足不同的压力泵测量范围要求。压力变送器的输出信号也是4-20mA的电流信号。